XK3190-A30

称重显示器

2007年08月版

上海耀华称重系统有限公司制造

- 沪制00000071

目      录

第一章   技术参数                  							     1

第二章   安装联接                         					  3

传感器和仪表的连接

第三章   标定                                				  4

第四章   定时关机                            				  6

亲爱的用户：

在使用仪表前，敬请阅读使用说明书。

X K 3 1 9 0 – A30

第一章   技术参数

1. 	型号 				XK3190-A30称重显示器

2. 	准确度等级:              3级,
准确度					n=3000

3.	模拟部分

转换原理           ΔΣ式A/D

转换速度   			10次/秒

A/D转换分辨码 	     100万码

标定           		全部采用键盘操作完成

供桥电源      		DC，5V，可连接8个350Ω的传感器或12个700Ω的传感器

传感器的连接方式  	采用6线式，长线自动补偿

4. 显示  				7位LED， 7个状态指示符，3个电量指示符

显示周期			100ms

分度值          	1/2/5/10/20/50/100 可选

5. 时钟		      		可显示年/月/日、时/分/秒，自动闰年、闰月。

精度                + 5s/24h，不受断电影响。

6. 键盘

数字键				0～9

功能键    			15个（其中10个与数字键复合使用）

键材料      		轻触式薄膜开关

7. 大屏幕显示器接口    串行输出方式

传输方式           电流环 / RS232信号

传输的数据格式   	11位

波特率           	600

传输距离 			≤30米

8. 串行通讯接口

传输方式        	RS232C

波特率       		波特率可选600/1200/2400/4800/9600

传输的数据格式 		10位：1位起始位、8位数据位（ASCⅡ编码）、1位停

止位

传输距离     		RS232：≤30米

(1)

X K 3 1 9 0 – A30

9. 打印接口       		标准并行输出接口

可配TpuP16微型打印机、TM800、KX－P1121、

LQ1600K宽行打印机

10. 数据贮存         	可贮存100个车号和皮重、100个货号、100组称重记录

11. 使用电源

交流电源        	AC 220V（-15%~+10%）；50Hz（-2%~+2%）

直流电源       		内置6V4AH铅酸蓄电池

蓄电池使用时间  	约10小时（充足电后使用）

蓄电池充电时间   	约20小时

交流保险丝       	500mA

12. 使用环境

使用温度     		0℃ -- 40℃

储运温度    		－25℃ -- 55℃

相对湿度   			≤85％RH

预热时间    		15分钟

13. 外形            		310×195×186 (mm)

自重         		约3公斤

(2)

X K 3 1 9 0 – A30

第二章   安 装 联 接

传感器与仪表的连接

1、传感器的连接采用9芯插头座。 图2-1标注了各引脚的意义。

2、如果使用四芯屏蔽电缆必须将+E与+S、-E与-S短接。

3、▲！传感器与仪表的联接必须可靠，传感器的屏蔽线必须可靠接地。联接线不允许在仪

表通电的状态下进行插拔，防止静电损坏仪表或传感器。

4、▲！传感器和仪表都是静电敏感设备，在使用中必须切实采取防静电措施，

严禁在秤台上进行电焊操作或其他强电操作，在雷雨季节，必须落实可靠的避雷措施，

防止因雷击造成传感器和仪表的损坏，确保操作人员的人身安全和称重设备及相关设备

的安全运行。

显示器端                        传感器端

- E   - S            屏蔽       ⑥+E                     ＋		供

⑦ +S                         	桥

①  ②  ③  ④  ⑤         ②- S                    －      	电

⑥  ⑦  ⑧  ⑨         ① - E                         	源

⑨ +IN                     	 输

+E  +S   -IN  +IN          ⑧ -IN                      	 出

⑤ 屏蔽                     	 信

号

(图2-1 )  传感器连接图

(3)

X K 3 1 9 0 – A30

第三章  标 定

一. 按图 2 -1 所示，接好传感器，使仪表进入正常工作状态。

二. 把标定开关拨到标定状态

三. 此时按表3-1所示的操作步骤进行标定。

表3-1

| 步骤 | 操 作 | 显 示 | 注 解 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 按[功能] |  | 把标定开关拨到标定状态 |
| 2 | 按[1] [0] 按[输入] | [ E ** ] [ E 10 ] | 输入分度值 1/2/5/10/20/50/100可选 例如：10 |
| 3 | 按[ 0 ] 按[输入] | [ dc * ] [ dc 0 ] | 输入小数点位数( 0～4 ) 例如：无小数点 0 |
| 4 | 按[1][2] [3] 按[输入] | [ Pn VWXYZ] [ Pn 00123 ] | 输入系统参数 V:使用场合 W：零点跟踪速度 X：零点跟踪范围 Y：置零范围 Z：开机置零范围(详见注2) 例如：00123 |
| 5 | 按[3][0][0] [0][0] | [ F ***** ] [ F 30000 ] | 输入满量程值 若需要标定，须输入F值后，再按[输入];若直接按[输入]则转入第10步；若按[称重]则返回称重状态。 （注：满量程值加上9个分度值为系统的超载报警值） |
| 6 | 按[输入] |  | 例如：30000 |
| 7 | 按[输入] | [ noLoAd] | 零位确认，此时秤上无货物，并等稳定标志符亮按[输入]。 |
| 8 | 按[2][0][0] [0][0] 按[输入] | [ AloAd1 ] [ 20000 ] | 加载砝码以不少于50%Max，越接近满量程越好。 例如：20000 等稳定标志符亮后按[输入]确认 |
| 9 | 按[输入] 按[输入] 按[输入] | [ H****** ] [ c****** ] [cH **.** ] | H、c、cH 表示三个标定参数，不要修改，记录下来备用。（若一旦标率丢失后，只要将 H、c、cH的数值重新输入即可恢复标率） |
| 10 | 按[1] 按[输入] | [Adr ** ] [Adr 01] | 通讯地址( 01～26 ) 例如：1 |

(接下页)

(4)

X K 3 1 9 0 – A30

| 步骤 | 操 作 | 显 示 | 注 解 |
| --- | --- | --- | --- |
| 11 | 按[1] 按[输入] | [bt * ] [bt 1 ] | 串行通讯的波特率( 0～4 ) 分别表示波特率为：600、1200、 2400、4800、9600 波特率。 例如：1 |
| 12 | 按[0] 按[输入] | [tF * ] [tF 0 ] | 串行通讯方式: 0--连续发送方式，不接收 例如：0 |
| 13 |  | 称重状态 | 标定结束 |

注1：第7、8步中如按[称重]表示该步不执行，直接转入下一步，除此以外的任何情况下，

按[称重]键的作用总是退出键盘操作，进入称重显示状态。

注2：Pn参数的设置方法

(表3－2)

| V的值 | 0 | 1 |
| --- | --- | --- |
| 使用场合 | 非贸易用秤 | 贸易用秤 |

(表3－3)

| W的值 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 零点跟踪速度 | 0.4秒 | 0.3秒 | 0.2秒 | 0.1秒 |

上表中列出的是修正0.05e(1个内码)所需的时间

(表3－4)

| X的值 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 零点跟踪范围 | 不跟踪 | 0.5e | 1.0e | 1.5e | 2.0e | 2.5e | 3.0e | 3.5e | 4.0e | 4.5e |

(表3－5)

| Y的值 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 按[置零]键的置零范围 | 2％F.S | 4%F.S | 10%F.S | 20%F.S | 100%F.S |

(表3－6)

| Z的值 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 开机置零范围 | 2%F.S | 4%F.S | 10%F.S | 20%F.S | 100%F.S |

注3：H参数为标定零位；c、cH参数为标率。cH参数小数点前面的两位为标率的阶码；

cH参数小数点后面的两位（高位）加上c参数的六位（低位）为标率。

注4：H、c、cH表示三个标定参数，请务必记录下来备用。一旦仪表的标率因干扰丢失，

只要在此步骤中输入记录的原参数，即可恢复原来的标定参数，

可节约大量的时间，省略重新标定的过程。

注5：若满量程值大于65000，则分度值必须设置大于5，否则仪表自动选分度值＝5。

标定后必须把标定开关拨到禁止标定状态

(5)

公司地址：上海浦东新区上南路4059号

销售部直线电话：（021）  58863788     50840546     50842579     58411284

50842876     50840434     58862570     50823184

58491310     50824201     50824202     50824203

50826040     50826041 　  50826042     50826043

总    机：（021）50842212     50840671     50840806     50828802     50828550

转销售部分机：821、822

售后服务电话: （021）64115023、64115024

投诉电话：（021）50825521

传    真：（021）58860003     50824207（销售）

邮    编： 200124

Web：http://www.yaohua.com.cn

### E-mail:weighd@online.sh.cn

# Text boxes

标 定 调 试 说 明 书