XK3118K8

电子称重仪表

使用说明书

2011年02月版

●使用前请仔细阅读本产品说明书

●请妥善保管本产品说明书，以备查阅

宁波柯力电气制造有限公司

浙制00000577号

仪表使用注意事项

▲ 传感器与仪表的连接必须可靠，传感器的屏蔽线必须可靠接地。

▲ 在仪表通电状态下，所有连接线不允许进行插拔，防止静电损坏仪表或传感器。

▲ 传感器和仪表都是静电敏感设备，在使用中必须切实采取防静电措施。

▲ 在雷雨季节，系统必须落实可靠的避雷措施，防止因雷击造成传感器和仪表的损坏，

确保操作人员的人身安全和称重设备及相关设备的安全运行。

▲ 不得在有可燃性气体或可燃性蒸汽的场合使用，不得在有压力的罐装系统中使用。

▲ 仪表和传感器须远离强电场强磁场，远离强腐蚀性物体，远离易燃易爆物品。

▲ 严禁使用强溶剂(如：苯、硝基类油)清洗机壳。

▲ 不得将液体或其他导电颗粒注入仪表内，以防仪表损坏和触电。

▲ 本产品非经技术监督部门授权，不得擅自开启铅封，不破坏铅封不能标定。

☆ 蓄电池属易耗品，不属三包范围。

☆ 为延长蓄电池的使用寿命，务必先充足电后使用。

☆ 若长时间不使用，必须每隔2个月充电一次，每次充电约20小时。

☆ 在搬运或安装时务必小心轻放，避免强烈振动，避免冲击或撞击，防止蓄电池内部电极短路，

损坏蓄电池。

◆ 为保证仪表显示清晰和使用寿命，仪表不宜放在阳光直射下使用，放置地点应较平整。

◆ 仪表不宜放在粉尘及振动严重的地方使用，避免在潮湿的环境中使用。

◆ 在插拔仪表与外部设备连接线前，必须先切断仪表及相应设备电源。

◆ 仪表对外接口须严格按使用说明书中所标注的方法使用，不得擅自更改连接。

◆ 本仪表不允许随意打开，否则不予保修。非衡器仪表专业人员请不要自行修理以免造成更大的损坏。

◆ 本仪表自销售之日起一年内，在正常使用环境下，出现非人为故障属保修范围，请用户将产品及保修卡(编号相符)，寄往特约维修点或经销商。

◆ 超过保修期以及人为故障或其他意外损坏，生产厂对仪表实行收费维修。

由于产品功能改进，印刷版可能与实际产品略有差别，请联系公司获取最新电子版

亲爱的用户，感谢您选择柯力公司的产品

在使用仪表前，敬请仔细阅读使用说明书

本公司保留修改说明书的权利

1）技术参数

仪表型号说明：      XK3118K8-A为橡胶按键基本型，XK3118K8-B为不锈钢按键基本型

执行标准：			GB/T 7724-2008              最大检定分度数：  n=3000

准确度等级：       	 III                      	 误差分配系数：    pi =0.5

每检定分度值最小输入电压： ≥1.5uV/e

A/D转换方式：		Δ－Σ方式，24bit

传感器供桥电压：	DC+ 5V；可接1～12个350Ω电阻应变式传感器

传感器连接方式：	采用6线式（长线自动补偿，补偿距离≤50米）

显示：				7位LED，7个状态指示灯，3个电量指示灯，1个交流指示灯

时钟：				可显示年/月/日、时/分/秒，自动闰年、闰月，不受断电影响

大屏幕接口：		电流环/RS232输出方式，波特率：600bps ，≤30米

串行通讯接口：

传输方式：RS232， RS485             		 传输距离：RS232≤30米，RS485≤1200米

波特率：  600/1200/2400/4800/9600可选

打印接口：    标准并行输出接口，可接TPup16微打（英文）、KX－P1121、KX－P1131、LQ300K＋Ⅱ、

LQ1600K、TM800、LQ-680K、DS-300和LQ-730K/630K/635K等宽行打印机

内置热敏微打：(XK3118K8-AP/BP)    使用57mm宽热敏打印纸，纸卷直径≤40mm

内置针式微打：(XK3118K8-AP1/BP1)  使用44mm宽针式打印纸，纸卷直径≤40mm

数据贮存数量：

车号和皮重：≤1024个          货号：≤100个         称重记录：≤1024组

使用电源：

交流电源：AC110~220V，50~60Hz        辅助电源：外接6V/10Ah免维护铅酸蓄电池，可随机充电

使用环境

使用温度：0℃～40℃      			 	使用湿度：≤85％（RH）无冷凝

存储环境：

存贮温度：－20℃～60℃    				存贮湿度：≤95％（RH）无冷凝

2）安装

2.1 仪表示意图

XK3118K8-A前面板示意图                         XK3118K8通用后壳体示意图

2.2 传感器与仪表的连接

|  | 说明 |
| --- | --- |
|  | 脚位 | 名称 | 代号 |
|  | 1 | 传感器负激励 | E- |
|  | 2 | 传感器负反馈 | F- |
|  | 6 | 传感器正激励 | E+ |
|  | 7 | 传感器正反馈 | F+ |
|  | 8 | 传感器信号输入负 | S- |
|  | 9 | 传感器信号输入正 | S+ |
|  | 5 | 屏蔽 | SHIELD |

如果使用四芯屏蔽电缆时，必须将正激励与正反馈、负激励与负反馈短接！！！

▲ 传感器与仪表的连接必须可靠，传感器的屏蔽线必须可靠接地。

▲ 传感器和仪表都是静电敏感设备，在使用中必须切实采取防静电措施。

▲ 雷雨季节，必须落实可靠的避雷措施，确保操作人员的人身安全和称重设备安全。

2.3打印机与仪表的连接

|  | 说明 |
| --- | --- |
|  | 脚位 | 名称 | 代号 |
|  | 1 | 数据选通信号 | STB |
|  | 2 | 8位并行数据 | D0 |
|  | 3 |  | D1 |
|  | 4 |  | D2 |
|  | 5 |  | D3 |
|  | 6 |  | D4 |
|  | 7 |  | D5 |
|  | 8 |  | D6 |
|  | 9 |  | D7 |
|  | 11 | “忙”信号 | BUSY |
|  | 25 | 接地 | GND |

打印须知：

打印功能必须在正确设置后，方可投入正常使用；仪表与打印机连接必须准确无误，须使用专用的打印连接线；

由于打印机品种繁多，性能不完全相同，与仪表兼容性不一，敬请选用推荐型号的打印机。

打印机必须可靠接地！否则可能干扰仪表的正常使用，甚至损坏仪表和打印机。

2.4 大屏幕与仪表的连接

|  | 说明 |
| --- | --- |
|  | 脚位 | 名称 | 代号 |
|  | 8 | 接地 | GND |
|  | 9 | 电流环正(输入) | +OUT |
|  | 10 | 电流环负(输出) | -OUT |
|  | 11 | 大屏幕RS232输出 | TXD |

仪表大屏幕输出引线与大屏幕显示器连接必须准确无误，倘若连接错误，将损坏仪表输出端口或损坏大屏幕显示器输入端口，甚至可能严重损坏仪表和大屏幕显示器，要求使用配套的专用连接线。

2.5 串行通讯接口与仪表的连接

|  | 说明 |
| --- | --- |
|  | 脚位 | 名称 | 代号 |
|  | 5 | 接地 | GND |
|  | 1 | 485（A） | A |
|  | 9 | 485（B） | B |
|  | 3 | 232接收 | RXD |
|  | 2 | 232发送 | TXD |

通讯接口输出引线与计算机连接必须准确无误，倘若连接错误，将损坏仪表输出端口或计算机通讯输入端口。

进行计算机通讯须具备必要的计算机技术和程序编制能力，须由专业技术人员参与或指导。非专业人员请不要随意连接。本仪表的RS232通讯与RS485通讯功能为2选1，请在确定好需要的通讯方式后，更改仪表内部关于通讯的跳线（JP1）。仪表出厂默认为RS232方式，跳线方式为1脚和3脚短路，以及2脚和4脚短路。如果要选择RS485通讯方式，跳线方式改为3脚和5脚短路，以及4脚和6脚短路。仪表通讯参数设置如下：

在称重状态下

按[打印设置]

★1: 选择通讯地址01～26

★2: 串行通讯的波特率( 0～4 ) 分别表示波特率为：600、1200、2400、4800、9600

★3: 串行通讯方式( 0～1 ):0--连续发送方式，不接收；1--指令应答方式

3）操作说明

3.1开机及开机自动置零

- 接通电源并打开电源开关后，仪表进行笔画自检，完成后自动进入称重状态。

- 如果系统的重量偏离零点但仍在开机置零范围内，仪表将自动置零。

3.2手动置零 (半自动置零)

- 按[置零]键，可以使仪表显示回零，此时零位标志符亮。

- 显示值偏离零点,但在置零范围以内时，[置零]键起作用。否则[置零]键不起作用。

- 只有稳定标志符亮时，才可以进行置零操作。

3.3除皮功能操作

- 本仪表提供三种除皮方式：

一般除皮：在称重显示状态下，显示重量为正且称量稳定时，按[除皮]键，可将当前显示的重量值作为皮重

扣除，此时仪表显示净重为0，净重标志符亮。只有稳定标志符亮时，才可进行除皮操作。

预置皮重：在称重显示状态下，按[预置皮重]键，仪表显示[P *****]，此时显示的数值为原皮重值。

若需设置新的皮重值，则可用数字键输入后，再按[输入]键确认即可。

按车号调用皮重：在称重显示状态下，按[车号]键，仪表显示[o *****]，用数字键输入正确的车号后，再按[除皮]键即可，此时仪表从内存中找到与该车号对应的皮重值，调出使用。

- 在称重显示状态下，可连续除皮。当皮重为零时净重标志符熄灭。

- 当仪表符合置零条件时，按[置零]键也可使皮重为零，净重标志符熄灭。

3.4日期与时间的设置及操作

- 在称重显示状态下，按[日期]键，日期指示灯亮，仪表显示当前的日期。如果正确，按[输入]键或[称重]键退出；如果不正确，用数字键送入正确日期后，按[输入]键即可。

- 在称重显示状态下，按[时间]键，时间指示灯亮，仪表显示当前的时间并自动走时。如果时间正确，则直接按[输入]或[称重]键退出；如时间不正确，则用数字键送入正确的时间后，再按[输入]键即可。

3.5蓄电池使用

- 本公司标配的外接蓄电池电缆线，红色连接线端与蓄电池正极（红色环氧树脂端）相连，黑色连接线端与蓄电池负极（黑色环氧树脂端）相连。错误连接将损坏仪表以及蓄电池！请正确使用！

- 当仅使用蓄电池供电时，显示窗右方的“电池电量”指示符会显示蓄电池目前所剩的电量；三个指示符全亮表明电量充足；下面的两个指示符亮表明电量较足；只有最下面一个指示符亮，表明电量不足。电量不足时应考虑给蓄电池充电，电池低电压报警值约为5.5V，如继续使用则蓄电池电量急剧减少，仪表会报警提醒用户更换蓄电池或者采用交流供电。

- 蓄电池首次使用时，务必先充足电后再使用。若长时间不使用必须每隔2个月充电一次，每次充电约20小时。在搬运或安装时务必小心轻放，避免强烈振动，避免冲击或撞击，防止蓄电池内部电极短路，损坏蓄电池。

3.6内码显示

在称重状态下，按[打印设置]再输入[2][8]仪表就进入内码显示状态，校验指示符亮；按[称重]可使仪表退出内码显示状态，校验指示符熄灭。在内码显示状态，除[置零]、[打印设置]键外其余键均无效。

3.7称重记录的贮存操作

- 仪表限定车号为5位数字，货号为2位数字。最多可贮存1024个车号、100个货号。

- 每贮存一组完整的记录，同时打印出该组记录(如果打印设置为有效时)。

- 数据贮存有以下三种方式：

先空车贮存，再满车贮存；或者先满车贮存，后空车贮存。必须要经过两次贮存才构成一组完整记录。

满车前来称量且皮重已知时，一次贮存便构成一组完整记录。

称量的不是装载货物的车辆而仅仅是一个货物，此时总是一次贮存便构成一组完整记录。

为了能自动识别区分以上三种贮存的情况，特作以下约定：

- 车辆的车号必须是00001～99999之间的任意数。也就是说00000 不能作为真实车辆的车号。如果

车号设置为00000时，表示前来称重的不是一个载物的车辆，而仅仅是一个货物。

- 如果仪表的去皮标志符亮，则皮重已知，因此一次贮存便构成一组完整的记录。

- 如果车号设置为00000以外的任意5位数，而且仪表的净重标志符不亮（即毛重显示状态时），则必

须经过两次贮存操作才能构成一个完整的记录。

- 贮存操作的方法：

| 步骤 | 操 作 | 显 示 | 解 释 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 按[打印] | [o *****] | 提示输入车号。在称重显示状态下按[打印] |
| 2 | 按数字键输入车号 | [o 01234] | 比如：01234 |
| 3 | 按[输入] | [hn ** ] | 提示输入货号 |
| 4 | 按数字键输入货号 | [hn 56 ] | 如：56 |
| 5 | 按[输入] 按数字键输入扣率 | [bFL **] [bFL 10] | 提示输入扣率的百分值。 如：10。当选用填充打印格式，且使用扣率时，此设置项存在 |
| 6 | 按[输入] | [ ***** ] | 贮存结束并返回称重状态 |

仪表的数据贮存可设置为使用车号方式或不使用车号方式，若设置为不使用车号方式时，所有和车号有关的操作或操作步骤或打印内容便不存在了。同样，仪表的数据贮存可设置为使用货号方式或不使用货号方式。

数据不稳定时或毛重≤0或净重≤0时，都不能进行贮存。

- 关于自动贮存和打印：

自动贮存打印时，不存在两次贮存方式；自动贮存时，贮存的车号、货号为贮存前已设置好的车号和货号。

自动贮存的皮重值分以下三种情况：①仪表的去皮标志符亮时，便以当前称重的皮重值存入该组记录；②仪表的去皮标志符不亮时，便自动在内存中查找该车号下的皮重值，并以该皮重值存入该组记录；③仪表去皮标志符不亮时，且内存中该车号下的皮重值没有时，便以0作为皮重值存入该组记录。

- 若车号多于1024个时，仪表会显示[Err 10]，此时可以通过本章第10节中介绍的方法清除某个车号，或全部记录。若记录多于1024组时，仪表自动清除第一组记录。

3.8 打印操作

在称重状态下

按[打印设置]

★1：选择自动或手动打印（0-手动  1-自动）。

★2：选择打印机种类。十位数字表示是否选择内置微打（0-不选择  1-选择），该位数字设置为“1”后，打印操作将优先使用内置微打,称重显示状态下，按[称重]可实现微打的走纸；个位数字表示设置外接打印机的种类：0--无外接打印打印机；1--TPup16微打（英文）；2--TM800打印机；3--松下KX-P1121；4--EPSON LQ-1600K、LQ300K＋Ⅱ、松下KX-P1131、 LQ-680K、DS-300和LQ-730K/630K/635K等宽行打印机。如果您所选择的仪表为基本（不带内置微打）型，请将十位数字设为0；如果仪表配置内置微打，请根据使用要求合理设置。

★3：打印限制选择00 -- 回零才可以打印；25 – 回到25％称量以下可以打印； 50 -- 回到50％称量以下可以打印；75 -- 回到75％称量以下可以打印；99 -- 满称量情况下也可以打印。

★4：选择打印格式Arr = 0--记录格式；1--1联单格式；2--2联单格式；3--3联单格式。

★5：设置自动打印时的最小自动打印重量；此时L必须大于10个分度值。

★6：填充式打印格式选择。0：不使用填充式打印格式；1：使用填充式打印格式。

★7：填充式打印格式时扣率选择，0：不使用扣率；1：使用扣率。

★8：特殊参数设置，[y   ***]→[y   XYZ]。X：0--重量单位为公斤；1--重量单位为吨。Y：0—数据记录不使用货号；1--数据记录使用货号。Z：0--数据记录不使用车号；1--数据记录使用车号。

只有在选用填充格式时，才可以选用是否使用扣率。

1、打印具体格式参见附录。填充式可使用无碳复印专用格式打印纸，快速打印一式2~4份（依据无碳复印纸的规格而定）；也可使用专用格式普通打印纸，快速打印一式1份；用户若需定制特别格式的填充式打印，可与经销商联系或与本公司客户中心联系。

2、仪表贮存和打印是同时的，用[打印]键，每贮存一组完整的记录的同时打印出该组称重记录(如果打印是设置为有效的)。

3、如果因为某种原因（比如打印机出故障等），未能打印好称重记录时，在排除故障之后，按一下[补充打印]键即可补充打印出当前贮存的记录。

4、在一段称量结束后，可按[累计打印]键打印出该组记录的累计值。

3.9报表打印

- 按[打印设置]，再按[1]，按[输入]可打印分类统计的当日日报表（即当天按时间顺序的统计报表、按车号的统计报表、按货号的统计报表）。如要打印以前的日报表，则直接输入需要打印的日期然后再按[输入]即可。

- 按[打印设置]，再按[2]，按[输入]可打印总报表1（即时间顺序的统计报表）。

- 按[打印设置]，再按[3]，按[输入]可打印总报表2（即按车号的统计报表）。

- 按[打印设置]，再按[4]，按[输入]可打印总报表3（即按货号的统计报表）。

- 按[打印设置]，再按[5]，按[输入]可打印总报表4（所有车号及其记忆皮重的统计报表）。

3.10 清除记录的操作

- 本仪表允许以下几种清除记录的方式：

方式①：清除全部记录（包括所有车号和记忆的皮重）。

方式②：清除全部车号皮重记录，保留称重记录。

方式③：清除全部称重记录，保留车号皮重记录。

方式④：清除某一车号、该车号的记忆皮重及该车号对应的全部称重记录。

- 操作方法：

(1)在称重状态下，按[清除]键可以进入清除功能界面。仪表显示[Sure  0]。按[1]按[输入], 执行清除方式①。按[2]按[输入], 执行清除方式②。按[3]按[输入], 执行清除方式③。按[0]按[输入] 或按[称重]键，退出功能界面返回称重显示状态。

(2)在称重状态下，按[车号]键，再用数字键送入某车号后，按[置零]键，在[Sure  0]界面下输入非零数字，即可清除该车号及对应的记忆皮重，以及对应的称重记录。[方式④]

- 数据清除后不能恢复，在操作时须谨慎，以免误操作造成数据丢失。

- 在标定或修改打印参数后，需清除所有称重记录。

3.11 关于记忆皮重的输入方法

仪表可以长期记忆1024个皮重值，输入方法有三种:

- 用数字键输入皮重：（*：为原设置值）

| 步 骤 | 操 作 | 显 示 | 解 释 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 按[车号] | 在称重显示状态下 |  |
| 2 | 输入车号按[输入] | [o *****] [o 35790] | 输入车号 如：35790 |
| 3 | 输入皮重按[输入] | [P *****] [P 01000] | 输入皮重 如：1000(kg) |
| 4 |  | 返回称重显示 | 结束 |

- 称重法存皮重：在毛重显示状态下，将空车放在秤台上，秤稳定后，按[存皮重]键，再输入车号后按[输入]键。

- 每贮存一组称重记录时，如果该车号在内存中没有记忆皮重， 则该组记录中的皮重值便作为该车辆的记忆皮重存入内存。

4）信息提示

4.1 正常的信息提示

| 仪表显示 | 注释 |
| --- | --- |
| Print | 请稍等，仪表与打印机之间的数据传送 |
| LoAd | 数据贮存，显示时间不超过两秒钟，以提示操作者 |
| Lo bAt | 低电压报警指示，提醒用户更换蓄电池或者采用交流供电 |
| Err 17 | 空余存储空间（称重记录）少于10条,请尽快清除称重记录，按任意键返回称重状态。 （如有未完成的二次过磅记录，建议等待全部完成后再进行删除） |
| Err 18 | 称重记录已满，请尽快清除称重记录 |
| dt **** | 该提示会出现在Err 18之后，表示仪表正在后台转移处理称重记录，请等待倒数至0，请尽快清除称重记录 |

4.2 错误操作的信息提示

| 仪表显示 | 注释 |
| --- | --- |
| Err 03 | 超载报警，须立即卸下全部或部分载荷 传感器未连接或连接错误 |
| Err 08 | 操作错误 |
| Err 09 | 无此车号 |
| Err 10 | 车号贮存已超过1024个 |
| Err 16 | 送入非法日期或时间，请重新输入正确的日期或时间 |
| Err 19 | 零、负称量、称量不稳或贮存打印操作前称量数据未回打印设置下限时不能打印 |

4.3 错误设置的信息提示

| 仪表显示 | 注释 |
| --- | --- |
| Err 12 | 不满足联单设置要求，打印设置错误，请重新设置 |
| Err 13 | 打印机类型选择错误，请重新设置 |

4.4 元器件故障及排除方法的信息提示

| 仪表显示 | 注释 |
| --- | --- |
| Err 22 | 时钟芯片损坏，关机后时间会丢失，请更换新的芯片 |
| Err 23 | E2PROM损坏，必须更换新的芯片，将原标定的数据重新输入后，再开机或重新标定。 |
| Err 25 | 标定数据丢失，系统将初始化标定参数，若是更换的新E2PROM芯片，请将原标定的数据重新输入后，再开机或重新标定 |

4.5 错误连接的信息提示

| 仪表显示 | 注释 |
| --- | --- |
| Err P | 缺纸，打印机连接错误或打印机出错。按任意键退出，加纸，重新连接或更换打印机 |

附录1：串行通讯数据格式

所有数据均为ASCII码，每组数据由10位组成，第1位为起始位，第10位为停止位，中间8位为数据位。通讯方式分为：

一、连续方式:

所传送的数据为仪表显示的当前称量（毛重或净重）。每帧数据由12组数据组成 。格式如下：

| 第X字节 | 内 容 及 注 解 |
| --- | --- |
| 1 | 02(XON) 开始 |
| 2 | +或- 符号位 |
| 3 | 称量数据 高位 |
| ： | 称量数据 ： |
| ： | 称量数据 ： |
| 8 | 称量数据 低位 |
| 9 | 小数点位数 从右到左（0～4） |
| 10 | 异或校验 | 高四位 | 异或＝2⊕3⊕……⊕8⊕9 |
| 11 | 异或校验 | 低四位 |  |
| 12 | 03(X0FF) 结束 |

二、指令方式:

仪表按上位机所发送的指令输出相应的数据，上位机每发一次指令，仪表就相应地输出一帧数据。

上位机发送指令：

| 第X字节 | 内 容 及 注 解 |
| --- | --- |
| 1 | 02(XON) 开始 |
| 2 | A～Z 地址编号 |
| 3 | A～I 命令A：握手 命令B：读毛重 命令C：读皮重 |
|  | 命令D：读净重 命令E：读车号 命令F：读货号 |
|  | 命令G：清除全部记录 命令H：置零 命令I：去皮 |
| 4 | 异或校验 | 高四位 | 异或＝2⊕3⊕……⊕( n-1 )⊕n |
| 5 | 异或校验 | 低四位 |  |
| 6 | 03(X0FF) 结束 |

仪表输出内容：

| 第X字节 | 内 容 及 注 解 |
| --- | --- |
| 1 | 02(XON) 开始 |
| 2 | A～Z 地址编号 |
| 3 | A～I 命令A：握手 命令B：送毛重 命令C：送皮重 |
|  | 命令D：送净重 命令E：送车号 命令F：送货号 |
|  | 命令G：无数据 命令H：无数据 命令I：无数据 |
| 4 | 按命令内容输出相应数据 |
| ： | 按命令内容输出相应数据 |
| n | 按命令内容输出相应数据 |
| n+1 | 异或校验 | 高四位 | 异或＝2⊕3⊕……⊕( n-1 )⊕n |
| n+2 | 异或校验 | 低四位 |  |
| n+3 | 03(X0FF) 结束 |

仪表输出时4～n的内容如下：

| 命令A | 无数据 | 每帧由6组数据组成 |
| --- | --- | --- |
| 命令B | 为毛重，格式： | 每帧由14组数据组成 |
|  | a： 符号(+或-) |  |
|  | b～h： 毛重值（6位数字和1位小数点） |  |
| 命令C | 为皮重，格式： | 每帧由14组数据组成 |
|  | a： 符号(+或-) |  |
|  | b～h： 皮重值（6位数字和1位小数点） |  |
| 命令D | 为净重，格式： | 每帧由14组数据组成 |
|  | a： 符号(+或-) |  |
|  | b～h： 净重值（6位数字和1位小数点） |  |

注：异或校验高、低4位的确定：异或和高、低4位如果小于、等于9，则加上30h，成为ASCII码数字发送，例如：异或校验高4位为6，加30h后，为36h即ASCII码的6发送；异或和高、低4位如果大于9，则加上37h，成为ASCII码字母发送，例如：异或校验高4位为B，加37h后，为42h即ASCII码的B发送。

附录2: 贮存打印格式示例

联单格式：

称 重 单                      称 重 单                       称 重 单

| 序 号 | 0001 |  | 序 号 | 0001 |  | 序 号 | 0001 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日 期 | 08-08-08 |  | 日 期 | 08-08-08 |  | 日 期 | 08-08-08 |
| 时 间 | 20.08.00 |  | 时 间 | 20.08.00 |  | 时 间 | 20.08.00 |
| 车 号 | 12345 |  | 车 号 | 12345 |  | 车 号 | 12345 |
| 货 号 | 088 |  | 货 号 | 088 |  | 货 号 | 088 |
| 毛 重 | 8000(kg) |  | 毛 重 | 8000(kg) |  | 毛 重 | 8000(kg） |
| 皮 重 | 1300(kg) |  | 皮 重 | 1300(kg) |  | 皮 重 | 1300(kg) |
| 净 重 | 6700(kg) |  | 净 重 | 6700(kg) |  | 净 重 | 6700(kg) |

记录格式：

称     重      单          日期：08-08-08

| 序 号 | 时 间 | 车 号 | 货 号 | 毛重(kg) | 皮重(kg） | 净重(kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0001 | 20.08.00 | 12345 | 088 | 8000 | 1300 | 6700 |
| 0002 | 20.09.30 | 00888 | 088 | 8000 | 1300 | 6700 |
| 0003 | 20.11.00 | 00888 | 011 | 8000 | 1300 | 6700 |
| 累计： 毛重：24000(kg) 净重：20100(kg) |

填充式格式：(仅需5秒钟即可完成打印)

| 过 磅 单 |
| --- |
| WEIGHT BILL |
| 第1联司磅员留存 Operator |
| 序号 SERIAL No. | 123 |
| 日期 DATE | 08-08-08 |
| 时间 TIME | 20 .14 .56 |
| 车号 VEHICLE No. |  |
| 货号 CARGO No. |  |
| 总重 GROSS | 1580 kg |
| 皮重 TARE | 80 kg |
| 扣率 DISCOUNT | 10 % |
| 净重 NET | 1350 kg |
| 备 注 |
| REMARK |

附录3: 报表打印格式示例

日报表 1                                  日期：08-08-08

| 序 号 | 时 间 | 车 号 | 货 号 | 毛重(kg) | 皮重(kg） | 净重(kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0001 | 20.08.00 | 12345 | 088 | 8000 | 1300 | 6700 |
| 0002 | 20.09.30 | 00888 | 088 | 8000 | 1300 | 6700 |
| 0003 | 20.11.00 | 00888 | 033 | 8000 | 1300 | 6700 |
| 0004 | 20.14.42 | 12345 | 033 | 8000 | 1300 | 6700 |
| 累计： 毛重：32000(kg) 净重：26800(kg) |

日报表2                                日期：08-08-08

| 序 号 | 车 号 | 车重(kg) | 次 数 | 总重量(kg) | 总净重(kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0001 | 12345 | 1300 | 0002 | 16000 | 13400 |
| 0002 | 00888 | 1000 | 0002 | 16000 | 13400 |

日报表3                      日期：08-08-08

| 序 号 | 货 号 | 次 数 | 总净重(kg) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0001 | 088 | 0002 | 13400 |
| 0002 | 033 | 0002 | 13400 |

附录4：打印操作举例

一、一次手动预置皮重打印称重单

| 步骤 | 情 况 | 操 作 | 显 示 | 解 释 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 货物上磅 | 按[预置皮重] | [P******] |  |
| 2 | 输入预置皮重量 | 如[1000] | [P1000] |  |
| 3 |  | 按[输入] | [ *****] | 显示减去皮重的量（显示净重） |
| 4 |  | 按[打印] | [o *****] | 显示原来车号 |
| 5 | 输入车号 | 如[00123] | [o 00123] | 若要原来车号，直接按[输入]。不必改变车号 |
| 6 |  | 按[输入] | [hn **] | 显示原来货号 |
| 7 | 输入货号 | 如[ 11 ] | [hn 11] | 若要原来货号，直接按[输入]，不必改变货号 |
| 8 |  | 按[输入] | [ Print ] | 打印称重单 |

二、一次手动直接打印货物的称重单

| 步骤 | 情 况 | 操 作 | 显 示 | 解 释 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 货物上磅 | 按[打印] | [o *****] | 显示原来车号 |
| 2 | 输入“0” | 如[ 0 ] | [o 00000] | “0”车号表示所称的是货物 |
| 3 |  | 按[输入] | [hn **] | 显示原来货号 |
| 4 | 输入货号 | 如[ 11 ] | [hn 11] | 若要原来货号，直接按[输入]，不必改变货号 |
| 5 |  | 按[输入] | [ Print ] | 打印称重单 |

三、打印称重单（两次称重贮存方式，即先空车后重车，或先重车后空车）

| 步骤 | 称重现场 | 操 作 | 显 示 | 解 释 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空车上秤台 | 按[打印] | [o *****] | 显示原来车号（等稳定指示灯亮） |
| 2 | 输入新车号 | 如[00123] | [o 00123] | 若要原来车号，直接按[输入]，不必输入新货号 |
| 3 |  | 按[输入] | [hn **] | 显示原来货号 |
| 4 | 输入新货号 | 如[ 11 ] | [hn 11] | 若要原来货号，直接按[输入]，不必输入新货号 |
| 5 |  | 按[输入] | [ LoAd ] | 1.5秒退回称重状态 |
| 6 | 重车上秤台 | 按[打印] | [o 00123] | “步骤”2输入的新车号（等稳定指示灯亮） |
| 7 |  | 按[输入] | [ hn 11 ] | “步骤”3输入的新货号 |
| 8 |  | 按[输入] | [ Prnt ] | 打印称重量 |

- 注释： 如果第一步骤是重车，则第六步骤是空车，其它操作类似。

四、预置皮重自动打印称重单：

| 步骤 | 情 况 | 操 作 | 显 示 | 解 释 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 按[打印设置] 按[9] [7]，按输入 | [Auto *] | 选择1自动打印 |
| 2 |  | 按[1] | [Auto 1] |  |
| 3 |  | 按[输入] | [type *] | 以下不必修改 |
| 4 |  | 按[称重] | [ 0000 ] | 退回称重状态 |
| 5 |  | 按[预置皮重] | [P ***] |  |
| 6 | 设预置皮重 | 如[100] | [P 00100] |  |
| 7 |  | 按[输入] | [ -100] |  |
| 8 | 重车上秤台 |  | [ 400] | 重车500，减去皮重100（等稳定指示灯亮） |
| 9 |  |  | [Print ] | 自动打印称重单 |

五、按车号调用皮重打印称重单：

| 步骤 | 称重现场 | 操 作 | 显 示 | 解 释 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 车号皮重已预设 |  |  | 仪表内已贮存 |
| 1 | 重车上秤台 | 按[车号] | [o *****] | 显示原来车号（等稳定指示灯亮） |
| 2 | 输入需要车号 | 如[00123] | [o 00123] | 若原来车号相符，直接按[去皮]，不必送车号 |
| 3 |  | 按[去皮] | [ *** ] | 减去贮存皮重的量 |
| 4 |  | 按[打印] | [o *****] | 显示需要的车号 |
| 5 |  | 按[输入] | [hn **] | 显示原来货号 |
| 6 | 输入新货号 | 如[ 11 ] | [hn 11] | 若原来货号相符，直接按[输入]，不必输入新货号 |
| 7 |  | 按[输入] | [ Print ] | 打印称重单 |
| 8 | 表上有负数 | 按[去皮] | [ 000 ] | 返回称重状态（空秤状态） |

六、设多种车辆预置皮重手动打印称重单：

| 步骤 | 称重现场 | 操 作 | 显 示 | 解 释 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 按[车号] | [o *****] | 显示原来车号 |
| 2 | 输入新车号 | 如[00123] | [o 00123] | 若使用原来车号，直接按[输入]，不必输入新车号 |
| 3 |  | 按[输入] | [P *****] | 预置皮重 |
| 4 | 输入预置皮重 | 如[100] | [P 100] |  |
| 5 |  | 按[输入] | [ 000] | 退回称重状态 |
| ** | 贮存多辆车的 预置皮重 | …… | [ …… ] | 设置多种车辆预置皮重。重复步骤1－5 |
| 6 | 重车上秤台 | 按[车号] | [o *****] | 原来车号(等稳定指示灯亮) |
| 7 | 输入需要车号 | 如[00123] | [o 00123] | 若显示车号相符，直接按[去皮]，不必输入新车号 |
| 8 |  | 按[去皮] | [ ***] | 显示减去贮存皮重的量（显示净重） |
| 9 |  | 按[打印] | [o *****] | 显示需要的车号 |
| 10 |  | 按[输入] | [hn **] | 显示原来货号 |
| 11 | 输入新货号 | 如[ 11 ] | [hn 11] | 若原来货号相符，直接按[输入]，不必送新货号 |
| 12 |  | 按[输入] | [ Prnt ] | 打印称重单 |
| 13 | 表上有负数 | 按[去皮] | [ 000 ] | 退回称重状态（车离开秤台，系统处于空秤状态） |

**表示一次性输入多个车号以及对应的皮重

七、日报表打印（三份）

1、打印当日报表

| 步骤 | 操 作 | 显 示 | 解 释 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 按[打印设置] | [ P00.00.00] | 打印选择 |
| 2 | 按[1] | [ P00.00.01] |  |
| 3 | 按[输入] | [ Print ] | 打印出当日的3份日报表 |

2、打印往日报表

| 步骤 | 操 作 | 显 示 | 解 释 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 按[打印设置] | [ P00.00.00] | 打印选择 |
| 2 | 按[0][8][0][8][0][8] | [ P08.08.08] | 输入需要打印的日期，如08年08月08日 |
| 3 | 按[输入] | [ Print ] | 打印出指定日期的3份日报表 |

八、总报表打印

| 步骤 | 操 作 | 显 示 | 解 释 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 按[打印设置] | [ P00.00.00] | 打印选择 |
| 2 | 按[2] | [ P00.00.02] | 02打印总报表1； 03打印总报表2； 04打印总报表3； 05打印总报表4； |
| 3 | 按[输入] | [ Print ] | 打印出总报表 |

附录5：装箱清单

| 序号 | 名称及规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电子称重仪表 | 1台 |  |
| 2 | 使用说明书 | 1份 |  |
| 3 | 调试说明书 | 1份 |  |
| 4 | 合格证 | 1份 |  |
| 5 | 9芯D型插头（针） | 1个 |  |
| 6 | 9芯D型插头塑壳护套 | 1套 |  |
| 7 | 保险管0.5A | 1个 |  |
| 8 | 双头交流电源线 | 1根 | 中国国标 |
| 9 | 6V/10Ah免维护铅酸蓄电池 | 1个 | 选配 |
| 10 | Φ2.1插头蓄电池外接电缆线 | 1根 | 选配 |
| 11 | 热敏打印纸 | 1卷 | -P仪表随机赠送 |
| 12 | 针式打印纸 | 1卷 | -P1仪表随机赠送 |
| 13 |  |  |  |

宁波柯力电气制造有限公司

地    址：	宁波市江北投资创业园C区长兴路199号

服务热线：	400-887-4165

800-857-4165

传    真：	0574-87562271

邮    编：	315033

网    址：	http://www.kelichina.com

# Text boxes

显示

[P000000]

输入设置密码

98+ [输入]

显示

[Adr **]

输入“1”

+ [输入]★1

显示

[bt  *]

通讯参数设置结束

返回称重状态

输入“1”

+ [输入]★2

显示

[tF  *]

输入“0”

+ [输入]★3

显示

[P000000]

输入“97”

+ [输入]

显示

[Auto *]

输入“0”

+ [输入]★1

自动指示符亮

[Type **]

输入“100”

+ [输入] ★5

显示

[L *****]

输入“3”

+ [输入]★4

显示

[Arr *]

输入“50”

+ [输入]★3

显示

[HL **]

输入“04”

+ [输入] ★2

输入“0”

+ [输入] ★6

输入“011”

+ [输入] ★8

打印参数

设置结束

返回称重状态

显示

[y  ***]

输入“0”

+ [输入] ★7

显示

[dct *]

显示

[odE *]